## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 分类编码 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
1 | 津械注准20222400475 | 6840 | 艾葵特（天津）生物技术有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）汇盈产业园【11】号楼【1-301】号 | 山东省济南市莱芜区鲁中国际生物谷15号楼、13号楼二楼、13号楼三楼（委托生产） | α1-抗胰蛋白酶检测试剂盒（免疫比浊法） | 见附页 | 见附页。 | 无 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存有效期为30天，试剂2～8℃运输有效期为7天。 校准品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月，校准品2～8℃运输有效期为7天。 校准品首次开封后2～8℃冷藏有效期为8小时。 质控品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月，质控品2～8℃运输有效期为7天。 质控品复溶后室温条件（20±5℃）下储存48小时，质控品复溶后2～8℃条件下储存10天，质控品复溶后-20℃条件下储存30天。 | 无 | 本文件与"津械注准20222400475"注册证共同使用。 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 （2）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 （3）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2026年03月31日 | 2026年03月31日 | 2027年11月14日
2 | 津械注准20162400175 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 胱抑素C（Cys-C）检测试剂盒（胶体金法） | 25人份/盒（卡型） | 1.检测试剂：1人份/袋，包被Cys-C单克隆抗体和羊抗鼠IgG的硝酸纤维膜、标记配对的Cys-C单克隆抗体的胶体金微粒子、样品垫、吸收垫和衬板； 2.质控品（选配）：冻干粉，主要成分为胱抑素C抗原，Cys-C-QC/1靶值为0.5±0.07 mg/L，100μL/支×1支，Cys-C-QC/2靶值为4±0.6 mg/L，100μL/支×1支； 3.样本稀释液：1mL/管×25管，主要成分为磷酸盐缓冲液； 4.干燥剂：1包/袋，硅胶； 5.说明书：1份； 6.IC卡：1张。 各批号试剂有相对应的标准曲线（读取IC或网站下载获取标准曲线，标准曲线下载网址：http://www.newscen.com/），不同批号产品的标准曲线不能互换。 不同批号试剂中的各组成成分不能互换。 | 无 | 储存条件：4～30℃阴凉避光处保存；自检定合格之日起有效期为24个月。检测试剂打开内包装后会因吸湿失效，需在1个小时内使用。运输时应防高温和日晒，气温高时应用冷藏方法运输。 质控品储存条件：2～8℃冷藏保存；自检定合格之日起有效期为24个月。开封复溶后的质控品在2～8℃可保存7天，在-20℃可保存24个月。运输时2～8℃冷藏方法运输。 | 无 | 本文件与"津械注准20162400175"注册证共同使用。 | （1）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2026年03月31日 | 2026年03月31日 | 2026年11月21日
3 | 津械注准20142400038 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 心肌肌钙蛋白I（cTnI）检测试剂盒（胶体金法） | 40人份/盒（卡型） | 1.检测试剂：1人份/袋×40袋，包被有cTnI单克隆抗体和羊抗鼠IgG的硝酸纤维膜，标记配对的cTnI单克隆抗体的胶体金微粒子、样品垫、吸收垫和衬板； 2.质控品（选配）：冻干粉，主要成分为心肌肌钙蛋白I抗原，cTnI-QC/1靶值为3.00±0.45ng/mL，300μL/支×1支，cTnI-QC/2靶值为10.00±1.50ng/mL，300μL/支×1支； 3.样本稀释液：5mL/瓶×1瓶，主要成分为磷酸盐缓冲液； 4.干燥剂：1包/袋×40袋，硅胶； 5.说明书：1份； 6.IC卡：1张。 各批号试剂有相对应的标准曲线（读取IC或网站下载获取标准曲线，标准曲线下载网址：http://www.newscen.com/），不同批号产品的标准曲线不能互换。 不同批号试剂中各组分不能互换。 | 无 | 储存条件：4～30℃阴凉避光处保存；自检定合格之日起有效期为24个月。检测试剂打开内包装后会因吸湿失效，需在1个小时内使用。运输时应防高温和日晒，气温高时应用冷藏方法运输。 质控品储存条件：2～8℃冷藏保存；自检定合格之日起有效期为24个月。开封复溶后的质控品在2～8℃可保存7天，在-20℃可保存24个月。运输时2～8℃冷藏方法运输。 | 无 | 本文件与"津械注准20142400038"注册证共同使用。 | （1）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年03月31日 | 2026年03月31日 | 2029年10月20日
4 | 津械注准20172400059 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | N端脑钠肽前体（NT-proBNP）检测试剂盒（胶体金法） | 40人份/盒（卡型） | 1.检测试剂：1人份/袋，包被NT-proBNP单克隆抗体和羊抗鼠IgG的硝酸纤维膜、标记配对的NT-proBNP单克隆抗体的胶体金微粒子、样品垫、吸收垫和衬板； 2.质控品（选配）：冻干粉，主要成分为N端脑钠肽前体抗原，NT-proBNP-QC/1靶值为300±45pg/mL，300μL/支×1支，NT-proBNP-QC/2靶值为1500±225pg/mL，300μL/支×1支； 3.样本稀释液：5mL/瓶×1瓶，主要成分为磷酸盐缓冲液； 4.干燥剂：1包/袋，硅胶； 5.说明书：1份； 6.IC卡：1张。 各批号试剂有相对应的标准曲线（读取IC或网站下载获取标准曲线，标准曲线下载网址：http://www.newscen.com/），不同批号产品的标准曲线不能互换。 不同批号试剂中的各组成成分不能互换。 | 无 | 储存条件：4～30℃阴凉避光处保存；自检定合格之日起有效期为24个月。检测试剂打开内包装后会因吸湿失效，需在1个小时内使用。运输时应防高温和日晒，气温高时应用冷藏方法运输。质控品储存条件：2～8℃冷藏保存；自检定合格之日起有效期为24个月。开封复溶后的质控品在2～8℃可保存7天，在-20℃可保存24个月。运输时2～8℃冷藏方法运输。 | 无 | 本文件与"津械注准20172400059"注册证共同使用。 | （1）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2026年03月31日 | 2026年03月31日 | 2027年03月27日
5 | 津械注准20162400198 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 人中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白（NGAL）检测试剂盒（胶体金法） | 25人份/盒（卡型）、50人份/盒（卡型） | 1.检测试剂：1人份/袋，包被NGAL单克隆抗体和羊抗鼠IgG的硝酸纤维膜、标记配对的NGAL单克隆抗体的胶体金微粒子、样品垫、吸收垫和衬板； 2.质控品（选配）：冻干粉，主要成分为人中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白抗原，NGAL-QC/1靶值为150±22.5 ng/mL，300μL/支×1支，NGAL-QC/2靶值为2000±300 ng/mL，300μL/支×1支； 3.样本稀释液：1mL/管×25 管或50管，主要成分为磷酸盐缓冲液； 4.干燥剂：1包/袋，硅胶； 5.说明书：1份； 6.IC卡：1张。 各批号试剂有相对应的标准曲线（读取IC或网站下载获取标准曲线，标准曲线下载网址：http://www.newscen.com/），不同批号产品的标准曲线不能互换。 不同批号试剂中的各组成成分不能互换。 | 无 | 储存条件：4～30℃阴凉避光处保存；自检定合格之日起有效期为24个月。检测试剂打开内包装后会因吸湿失效，需在1个小时内使用。运输时应防高温和日晒，气温高时应用冷藏方法运输。 质控品储存条件：2～8℃冷藏保存；自检定合格之日起有效期为24个月。开封复溶后的质控品在2～8℃可保存7天，在-20℃可保存24个月。运输时2～8℃冷藏方法运输。 | 无 | 本文件与"津械注准20162400198"注册证共同使用。 | （1）原内容： “包装规格： 25人份/盒（卡型）。” 变更为： “包装规格： 25人份/盒（卡型）、50人份/盒（卡型）。” （2）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 （3）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2026年03月31日 | 2026年03月31日 | 2026年12月22日
6 | 津械注准20172400061 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 心脏型脂肪酸结合蛋白（H-FABP）检测试剂盒（胶体金法） | 40人份/盒（卡型） | 1.检测试剂：1人份/袋，包被H-FABP单克隆抗体和羊抗鼠IgG的硝酸纤维膜、标记配对的H-FABP单克隆抗体的胶体金微粒子、样品垫、吸收垫和衬板； 2.质控品（选配）：冻干粉，主要成分为心脏型脂肪酸结合蛋白抗原，H-FABP-QC/1靶值为15±2.25ng/mL，300μL/支×1支，H-FABP-QC/2靶值为50±7.5ng/mL，300μL/支×1支； 3.样本稀释液：5mL/瓶×1瓶，主要成分为磷酸盐缓冲液； 4.干燥剂：1包/袋，硅胶； 5.说明书：1份； 6.IC卡：1张。 各批号试剂有相对应的标准曲线（读取IC或网站下载获取标准曲线，标准曲线下载网址：http://www.newscen.com/），不同批号产品的标准曲线不能互换。 不同批号试剂中的各组成成分不能互换。 | 无 | 储存条件：4～30℃阴凉避光处保存；自检定合格之日起有效期为24个月。检测试剂打开内包装后会因吸湿失效，需在1个小时内使用。运输时应防高温和日晒，气温高时应用冷藏方法运输。质控品储存条件：2～8℃冷藏保存；自检定合格之日起有效期为24个月。开封复溶后的质控品在2～8℃可保存7天，在-20℃可保存24个月。运输时2～8℃冷藏方法运输。 | 无 | 本文件与"津械注准20172400061"注册证共同使用。 | （1）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2026年03月31日 | 2026年03月31日 | 2027年03月27日
7 | 津械注准20222400829 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | 25-羟基维生素D（25-OH-D）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 50人份/盒、50人份×2/盒、100人份/盒、200人份/盒、100人份×5/盒。 | 见附页 | 无 | 1、未拆封试剂在2℃～8℃储存，有效期为18个月。 2、冻干粉试剂开瓶后（复溶后），-20℃以下储存，有效期1个月。 3、在一个固定的试剂架内，不同批号试剂各组分不可以互换；未开封的各组分在2℃～8℃可稳定至试剂成品盒标明的失效期。 | 无 | 本文件与"津械注准20222400829"注册证共同使用。 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2026年03月31日 | 2026年03月31日 | 2027年03月06日
8 | 津械注准20222400862 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | 胱抑素C（Cys-C）测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 10人份/盒、20人份/盒、50人份/盒。 | 见附页 | 无 | 1、本试剂盒在10℃～30℃储存（质控品2℃～8℃），有效期为12个月。2、冻干粉试剂复溶后，－20℃以下储存，有效期1个月。3、产品复溶后，需要分装且拧紧盖子，在－20℃以下避光储存，避免反复冻融，使用时平衡至室温后即时检测。4、不同批号的组分不得混用，各组分在各自规定储存条件下可稳定至成品盒标明的失效期，生产日期及失效日期见标签。 | 无 | 本文件与"津械注准20222400862"注册证共同使用。 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年03月31日 | 2026年03月31日 | 2027年08月21日
9 | 津械注准20212400418 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | 全量程C反应蛋白（CRP）测定试剂盒（速率散射比浊法） | 50×0.2mL、1×10mL。 | 见附页。 | 无 | 1、本品在2℃～8℃储存，有效期为12个月。2、试剂开启后，保存于2℃～8℃，可稳定7天。3、本试剂盒在2℃～8℃条件下进行运输，有效期为12个月。4、不同批号的组分不得混用，各组分在各自规定储存条件下可稳定至成品盒标明的失效日期。 | 无 | 本文件与"津械注准20212400418"注册证共同使用。 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2026年03月31日 | 2026年03月31日 | 2026年12月20日
10 | 津械注准20162400088 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 促黄体生成素（LH）检测试剂盒（胶体金法） | 20人份/盒（卡型）、40人份/盒（卡型）。 | 见附页。 | 无 | 储存条件：4～30℃阴凉避光处保存。自检定合格之日起有效期为24个月。 液体组分开封及金标冻干粉复溶后2～8℃下储存，30天内有效。 检测卡打开内包装后会因吸湿失效，需在1个小时内使用。运输时应防高温和日晒，气温高时应用冷藏方法运输。 | 无 | 本文件与"津械注准20162400088"注册证共同使用。 | （1）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年04月01日 | 2026年04月01日 | 2026年03月09日
11 | 津械注准20162400154 | 6840 | 天津欧尔克医药科技有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）航海路221号 | 天津自贸试验区（空港经济区）航海路221号办公楼及1号厂房 | C反应蛋白(hsCRP+常规CRP)检测试剂盒（时间分辨荧光免疫层析法） | 20人份/盒；40人份/盒。 | 见附页。 | 本检测试剂盒用于定量检测人静脉全血/血清/血浆中C反应蛋白（CRP）的含量。 | 储存条件：2-30℃储存，不得冻存。 有效期：储存条件下的有效期为12个月。检测卡、样本稀释液即开即用。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年04月01日 | 2026年07月08日 | 2031年07月07日
12 | 津械注准20212020248 | 02 | 天津百和至远医疗技术有限公司 | 天津开发区洞庭路145号C101-C102 | 天津开发区微山路23号4号厂房2-1（库房地址）;天津开发区洞庭路145号C101-C102。 | 一次性使用微创筋膜闭合器 | LTC10、LTC12、LTC15 | 产品由闭合固件和缝线穿引器两部分组成。闭合固件由夹线块、拉线架、导引孔、器身、推柄组成。缝线穿引器由按钮、手柄、穿刺针、带线钩组成。穿刺针和带线钩采用06Cr19Ni10材料制成，器身采用ABS材料制成，拉线架采用PP材料制成，夹线块采用硅胶材料制成。 | 产品适用于在腹腔镜手术中收拢组织、经皮缝合、以便闭合手术切口。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年04月01日 | 2026年07月19日 | 2031年07月18日
13 | 津械注准20212020249 | 02 | 天津百和至远医疗技术有限公司 | 天津开发区洞庭路145号C101-C102 | 天津开发区微山路23号4号厂房2-1（库房地址）;天津开发区洞庭路145号C101-C102。 | 一次性内窥镜用腹壁缝合器 | LAY150、LAY165、LAY180、LAL150、LAL165、LAL180 | 产品由针体、抓钩、手柄、弹簧和按钮组成。针体和抓钩采用06Cr19Ni10材料制成，手柄和按钮采用ABS材料制成。 | 产品适用于腹腔镜手术中缝合线抓取，实现腹壁切口或戳卡口缝合。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年04月01日 | 2026年07月19日 | 2031年07月18日
14 | 津械注准20212400050 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 超氧化物歧化酶检测试剂盒（邻苯三酚法） | 见附页。 | 见附页。 | 用于体外定量测定人血清中超氧化物歧化酶（SOD）的活性，辅助临床诊断。 | 1. 原包装试剂于2～8℃、避光保存，效期为12个月。试剂开盖后于2～8℃、避光保存，注意避免污染，可稳定28天。 2. 校准品质控品于2～8℃、避光保存，效期为12个月；校准品质控品开盖后2～8℃、避光保存，注意避免污染，可稳定7天。 | 无 | 受托生产企业：天津信鸿医疗科技股份有限公司；统一社会信用代码：91120000794969146G。 |  |  | 延续注册 | 2026年04月01日 | 2026年04月01日 | 2031年03月31日
15 | 津械注准20162400152 | 6840 | 天津康尔克生物科技有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）航海路225号2号厂房2楼201室 | 天津自贸试验区（空港经济区）航海路221号办公楼及1号厂房（委托生产） | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白（sST2)检测试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒，48人份/盒。 | 见附页。 | 用于人体血清样本中可溶性生长刺激表达基因2蛋白的定量测定。 | 试剂盒应在2～8℃下干燥保存，贮存时避免重压并应防潮、避光、避热；有效期自检定合格之日起12个月。酶联反应板开封后需放入铝箔袋中封口干燥保存，其他试剂开瓶后均在2～8℃下保存，有效期3个月。 | 无 | 受托生产企业：天津欧尔克医药科技有限公司；统一社会信用代码：91120118559471460A。 |  |  | 延续注册 | 2026年04月01日 | 2026年05月20日 | 2031年05月19日
16 | 津械注准20162400114 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105 | Ⅳ型胶原（CⅣ）检测试剂盒（化学发光法） | 96人份/盒，48人份/盒。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中Ⅳ型胶原的含量 。 | 2~8℃下储存，效期自检定合格之日起12个月。试剂盒开封后储存于2~8℃，30天内有效。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年04月01日 | 2026年06月16日 | 2031年06月15日
17 | 津械注准20162400120 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105 | 游离β人绒毛膜促性腺激素（free β-hCG）检测试剂盒（化学发光法） | 96人份/盒，48人份/盒。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清、血浆中游离β人绒毛膜促性腺激素的含量。 | 2~8℃下储存，效期自检定合格之日起12个月。试剂盒开封后储存于2~8℃，30天内有效。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年04月01日 | 2026年06月21日 | 2031年06月20日
18 | 津械注准20162400121 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105 | 生长激素（GH）检测试剂盒（化学发光法） | 96人份/盒，48人份/盒。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清、血浆中生长激素的含量 。 | 2~8℃下储存，效期自检定合格之日起12个月。试剂盒开封后储存于2~8℃，30天内有效。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年04月01日 | 2026年06月21日 | 2031年06月20日
19 | 津械注准20162400119 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105 | 游离雌三醇（free E3）检测试剂盒（化学发光法） | 96人份/盒，48人份/盒。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清、血浆中游离雌三醇的含量 。 | 2~8℃下储存，效期自检定合格之日起12个月。试剂盒开封后储存于2~8℃，30天内有效。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年04月01日 | 2026年06月18日 | 2031年06月17日
20 | 津械注准20212140196 | 14 | 天津军盾应急医疗科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座3号楼301号 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座3号楼301号 | 急救止血绷带 | 见附页 | 急救止血绷带是由壳聚糖针刺无纺布敷料垫（由壳聚糖针刺无纺布、脱脂棉、热熔膜组成）、自粘性绷带、活动壳聚糖针刺无纺布敷料垫、搭扣组成。 | 适用于创面，伤员伤口紧急止血、包扎、固定。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年04月03日 | 2026年06月11日 | 2031年06月10日
21 | 津械注准20212140197 | 14 | 天津军盾应急医疗科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座3号楼301号 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座3号楼301号 | 急救创伤绷带 | 见附页 | 急救创伤绷带由壳聚糖针刺无纺布敷料垫（由壳聚糖针刺无纺布、脱脂棉、热熔膜组成）、活动壳聚糖针刺无纺布敷料垫、弹性绷带、搭扣、蝴蝶卡组成。 | 适用于创面，伤员伤口紧急止血、包扎、固定。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年04月03日 | 2026年06月11日 | 2031年06月10日